## pakiet nr 5
załącznik nr 2 do zaproszenia
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
| znak sprawy: | 50/D/2024/ZDZO | PAKIET NR 5
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
1. | Strzykawka dwucześciowa j.u. z końcówką Luer 2 ml |  | Strzykawka dwuczęściowa 2ml z rozszerzeniem skali do 3ml do jednorazowego użytku. Wykonana z polipropytlenu/polietylenu. Doskonała przeźroczysta komora. Wysoki kontrast podziałki. Trwałe oznacznia w kolorze czarnym. Nazwa producenta na cylindrze do identyfikacji. Idealna czytelność. Stopniowanie co 0,1ml w zakresie nominalnej skali. Centryczne zakończenie Luer do mocowania igły. Owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce. Bezpieczna podwójna blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory. Minimalna objętość resztkowa. Kontrastujący tłok w kolorze zielonym dla pewnej wizualizacji. Opakowanie zbiorcze a`100 z kolorowym oznaczeniem rozmiaru (niebieski) i nacięciami do cześciowego oderwania krótkiego boku i długiego boku opakowania (dyspenser). Bez zawartości lateksu, Dehp i Pcv. | op. | 2
2. | Strzykawka dwucześciowa j.u. z końcówką Luer 5 ml |  | Strzykawka dwuczęściowa 5ml z rozszerzeniem skali do 6ml do jednorazowego użytku. Wykonana z polipropytlenu/polietylenu. Doskonała przeźroczysta komora. Wysoki kontrast podziałki. Trwałe oznacznia w kolorze czarnym. Nazwa producenta na cylindrze do identyfikacji. Idealna czytelność. Stopniowanie co 0,2ml w zakresie nominalnej skali. Niecentryczne zakończenie Luer do mocowania igły. Owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce. Bezpieczna podwójna blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory. Minimalna objętość resztkowa. Kontrastujący tłok w kolorze zielonym dla pewnej wizualizacji. Opakowanie zbiorcze a`100 z kolorowym oznaczeniem rozmiaru (czerwony) i nacięciami do cześciowego oderwania krótkiego boku i długiego boku opakowania (dyspenser). Bez zawartości lateksu, Dehp i Pcv. | op. | 2
3. | Strzykawka dwucześciowa j.u. z końcówką Luer 10 ml |  | Strzykawka dwuczęściowa 10ml z rozszerzeniem skali do 12ml do jednorazowego użytku. Wykonana z polipropytlenu/polietylenu. Doskonała przeźroczysta komora. Wysoki kontrast podziałki. Trwałe oznacznia w kolorze czarnym. Nazwa producenta na cylindrze do identyfikacji. Idealna czytelność. Stopniowanie co 0,5ml w zakresie nominalnej skali. Niecentryczne zakończenie Luer do mocowania igły. Owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce. Bezpieczna podwójna blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory. Minimalna objętość resztkowa. Kontrastujący tłok w kolorze zielonym dla pewnej wizualizacji. Opakowanie zbiorcze a`100 z kolorowym oznaczeniem rozmiaru (pomarańczowy) i nacięciami do cześciowego oderwania krótkiego boku i długiego boku opakowania (dyspenser). Bez zawartości lateksu, Dehp i Pcv. | op. | 3
4. | Strzykawka dwucześciowa j.u. z końcówką Luer 20 ml |  | Strzykawka dwuczęściowa 20ml z rozszerzeniem skali do 24ml do jednorazowego użytku. Wykonana z polipropytlenu/polietylenu. Doskonała przeźroczysta komora. Wysoki kontrast podziałki. Trwałe oznacznia w kolorze czarnym. Nazwa producenta na cylindrze do identyfikacji. Idealna czytelność. Stopniowanie co 1ml w zakresie nominalnej skali. Niecentryczne zakończenie Luer do mocowania igły. Owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce. Bezpieczna podwójna blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory. Minimalna objętość resztkowa. Kontrastujący tłok w kolorze zielonym dla pewnej wizualizacji. Opakowanie zbiorcze a`100 z kolorowym oznaczeniem rozmiaru (zielony) i nacięciami do cześciowego oderwania krótkiego boku i długiego boku opakowania (dyspenser). Bez zawartości lateksu, Dehp i Pcv. |  | 1
5. | Pojemnik na mocz z 100 ml niesterylny |  | Pojemniki na mocz z PP z zakrętką oczekiwana pojemności użytkowa 100 ml niesterylne | szt. | 120
6. | pojemnik na mocz 100 ml sterylny |  | Pojemniki na mocz 100 ml sterylne | szt. | 100
7. | worki do pobierania moczu |  | dla dziewcząt 100 ml | szt. | 120
8. | worki do pobieani moczu |  | dla chłopców 100 ml | szt. | 120
9. | Worek na mocz 2000ml dren 150cm - z zaworem poprzecznym T |  | Worek na mocz z zaworem spustowym typy T, zastawką antyzwrotną i odpornym na załamywania i skręcanie drenem. Pojemność: 2l Długość drenu: około 150cm. Wykonany z medycznego PCV, bez zawartości lateksu, zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, zabezpieczony zatyczką. Skala pomiarowa co 100 ml, sterylny. Wraz z cewnikami zewnętrznymi lub cewnikami wewnętrznymi stanowi kompletny system do zbiórki moczu | szt. | 100
10. | rurka tracheostomijna pediatryczna wydłużona typu Shiley rozmiar 6.5 PELF bez mankietu |  | wyposażona w zagłębienie ze złączem, długa, wyposażona w wydłużoną kaniulę, zbudowana z medycznego PCV, bez mankietu, w komplecie obturator oraz sterylna taśma mocująca | szt. | 2
11. | pediatryczna opaska mocująca rurkę tracheostomijną typu NECKTAPE II mała |  | wykonana z miękkiego materiału, szeroka z łagodnymi krawędziami, nie powodująca podrażnień skóry pacjenta, stożkowo zakończone końcówki i mocowanie na rzepy pozwalające na łatwe mocowanie rurki na szyi '10 sztuk | op. | 1
12. | Wymiennik ciepła i wilgoci typu Tracheolife (sztuczny nos) |  | Wymiennik ciepła i wilgoci : - sterylny, jednorazowego użytku - z celulozową membraną - ze zintegrowanym centralnym portem do odsysania i pobierania próbek bez konieczności odłączania wymiennika – z portem bocznym do podawania tlenu - złącza: port tlenu 5,5M; port ssania śr. 6,1mm - wydajność nawilżania przy objętości wdechu 500ml po 2 godz. 28,5 mg H2O/l do 28,8 -wydajność wymiany ciepła przy objętości wdechu 500ml. Po 2 godz. 29 st. C - powierzchnia wymiany wilgoci min. 500 cm2 - na opakowaniu jednostkowym data ważności produktu, numer REF, numer LOT - opakowanie zbiorcze 25 sztuk - w opakowaniu zbiorczym instrukcja użytkowania produktu w języku polskim | op. | 5
13. | Flocare Zgłębnik gastrostomijny (G-Tube) z portem do żywienia typu ENFit |  | silikonowy balonowy zgłębnik używany jako wymiennik istniejącego zgłębnika (PEG, G-Tube lub Button) lub jako początkowy zgłębnik gastrostomijny podczas interwencji operacyjnej, wykonany z przeźroczystego silikonu, zakładanie i wymiana cewnika nie wymaga endoskopu, możliwość jgo wymieniany w warunkach szpitalnych i domowych, centymetrowa podziałka na zgłębniku ułatwiająca kontrolę zakadania, część zgłębnika znajdująca się na odcinku balonu posiadająca cieniodajne właściwości widoczne promieniach RTG, jeden centralny otwór na końcu dalszym zgłębnika, koniec bliższy posiadający dwa porty: do podawania diety (typu ENFit0 i do napełnienia balonu mocującego, specjalny kształt i budowa silikonowej płytki zewnętrznej zapewniająca komfort pacjenta i ułatwiająca pielęgnację | szt. | 12
14. | Sonda gastrostomijna do podawania pokarmu ze złączem ENFit 12 Fr/Ch 5 ml balon 1 szt. |  | Sonda gastrostomijna przeznaczona do długotrwałego podawania pokarmu, zapewniająca pacjentowi odpowiedni komfort użytkowania. Zgłębnik żołądkowy, cewnik do karmienia, sonda do karmienia. Wykonany z trwałego, przezroczystego silikonu medycznego dla zapewnienia większej żywotności. Wewnętrzny silikonowy balon mocujący poprawiający komfort pacjenta i uszczelniający od wewnątrz stomię, zmniejszając ryzyko wyciekania treści żołądkowej. Zewnętrzny dysk stabilizujący z „uniesioną stopką” umożliwiający przepływ powietrza wokół stomii,. Krótki i zaokrąglony koniec dystalny sondy z otwartym światłem zapewniający optymalną wydajność sondy i wygodę pacjenta. Nadrukowana podziałka umożliwiająca pomiar głębokości stomii. Złącze typu ENFit do podawania leków umożliwiające podawanie leków bez konieczności odłączania pompy do karmienia | szt. | 20
15. | Cewnik Nelaton CH 14 |  | wykonany z miękkiego i elastycznego PCV odporny na złamania i skręcania sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu wyposażony w dwa boczne otwory o łagodnie wyoblonych krawędziach pakowane w papier/folię | szt. | 1200
16. | Cewnik Nelaton Ch 12 |  | wykonany z miękkiego i elastycznego PCV odporny na złamania i skręcania sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu wyposażony w dwa boczne otwory o łagodnie wyoblonych krawędziach pakowane w papier/folię | szt. | 1200
17. | Cewnik Nelaton CH 18 |  | wykonany z miękkiego i elastycznego PCV odporny na złamania i skręcania sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu wyposażony w dwa boczne otwory o łagodnie wyoblonych krawędziach pakowane w papier/folię | szt. | 1200
18. | Cewnik zewnętrzny Spirit 1 z klejem hydrokoloidowym 36mm |  | Cewnik z klejem zawierającym hydrokoloid, który zapobiega gromadzeniu się wilgoci przy skórze, 100% silikonu, przezroczysty, umożliwiający kontrolę stanu skóry pod cewnikiem, przylegający do skóry, łączący się z każdym workiem do zbiórki moczu. | szt. | 100
19. | rękawiczki sterylne rozmiar 7 oraz 7,5 |  | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, polimeryzowane od wewnątrz, z mikroteksturowanym wykończeniem na zewnątrz, kolor naturalnego lateksu/ biały, kształt anatomiczny, mankiet rolowany, o typowej grubości ścianki na palcu: 0,22±0,03 mm, na dłoni 0,18±0,03, mankiecie: 0,15±0,03 mm,typowa długość min 280mm, mediana siły zrywu przed starzeniem min 14N- badania z jednostki niezależnej wg EN 455-2, AQL 0,65-badania z jednostki niezaleznej wg EN 455-1, niski poziom protein lateksowych przed starzeniem- poniżej 10 µg/g -badania z jednostki niezależnej wg EN 455-3, będące wyrobem medycznym i środkiem ochrony indywidualnej kat. III, przebadane na min 12 substancji chemicznych wg EN ISO 374-1, w tym izopropanol, 70% etanol, 10% jodopowidon- wyniki badań z jednostki niezależnej, zgodne z EN 455, EN 420, EN ISO 374-1(typ B),5, EN 556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 14001, sterylizowane radiacyjnie, odporne przez min 240 min na przenikanie min 15 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978-wyniki badań; opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe, rękawice składane na pół, dyspenser otwierany w pionie i poziomie,część pionowa wyposażona w 2 otwory, w tym jeden umożliwiający zwrot nieużytych rękawic; | para | 600
20. | sterylna igła 1xraz użytku do badań podskórnych, śródskórnych, dożylnych i domięśniowych typu BD Microlance ( opakowanie a'100 szt.) |  | 20G x 1 i 1/2 0,9 mmx40mm nasadka i osłona igły z polipropylenu, ostrze igły ze stali nierdzewnej (AISI 304) pakowane w opakowanie: folia papier | op. | 4
21 | sterylna igła 1xraz użytku do badań podskórnych, śródskórnych, dożylnych i domięśniowych typu BD Microlance ( opakowanie a'100 szt.) |  | 21G x 1 i 1/2 0,8 mmx40mm nasadka i osłona igły z polipropylenu, ostrze igły ze stali nierdzewnej (AISI 304) pakowane w opakowanie: folia papier | op. | 4
22. | sterylna igła 1xraz użytku do badań podskórnych, śródskórnych, dożylnych i domięśniowych typu BD Microlance ( opakowanie a'100 szt.) |  | 22G x 1 i 1/2 0,7 mmx40mm nasadka i osłona igły z polipropylenu, ostrze igły ze stali nierdzewnej (AISI 304) pakowane w opakowanie: folia papier | op. | 6
23. | sterylna igła 1xraz użytku do badań podskórnych, śródskórnych, dożylnych i domięśniowych typu BD Microlance ( opakowanie a'100 szt.) |  | 23G x 1 0,6 mmx25mm nasadka i osłona igły z polipropylenu, ostrze igły ze stali nierdzewnej (AISI 304) pakowane w opakowanie: folia papier | op. | 1
24. | sterylna igła 1xraz użytku do badań podskórnych, śródskórnych, dożylnych i domięśniowych typu BD Microlance ( opakowanie a'100 szt.) |  | Igła 18G 1,2 x 50 mm nasadka i osłona igły z polipropylenu, ostrze igły ze stali nierdzewnej (AISI 304) pakowane w opakowanie: folia papier | op. | 1
25. | Nakłuwacze igła 21G; 1.8mm 200 szt/op. |  | Parametry techniczne: igła 21G (0,8mm), głębokość nakłucia 1,8 mm Nakłuwacz jednorazowy używany do uzyskiwania próbek krwi stosowanych w różnego rodzaju testach diagnostycznych, zapewniając najwyższy poziom bezpieczeństwa zarówno dla pacjentów, jak i personelu medycznego. Ostrze schowane przed i po użyciu uniemożliwia przypadkowe skaleczenie. Sterylizowany promieniami Gamma. Szlifowane ostrze z nierdzewnej oraz szybkość nakłucia minimalizują ból. | op. | 3
26. | Do szybkiej analizy | próbki moczu | Paski do analizy w moczu jedenastu parametrów 11M - Glukoza, pH, Krew, Ketony, Leukocyty, Azotyny, Białka, Ciężar właściwy, Bilirubina, Urobilinogen, Kwas askorbinowy Specjalistyczne, paski służące do badania moczu wspomagające diagnostykę medyczną. Paski zawierają różne pola odczynnikowe, dzięki którym można jakościowo lub pół ilościowo wykryć jedenaście 11 parametrów zawartych w moczu. W celu uzyskania wyniku badania uzyskany kolor na pasku porównuje się ze skalą na opakowaniu. W opakowaniu znajduje się 100 sztuk pasków. | op. | 5
27. | Aplikator do pobierania i wstrzykiwania do pojemników wielodawkowych |  | Bez PVC DEHP i lateksu. Mini-Spike do pobierania lub wstrzykiwania leków do fiolek lub pojemników infuzyjnych., zapobiega zanieczyszczeniom dzięki filtrowi powietrza o średnicy 0,45 µm, wyposażony w zintegrowany kanał powietrzny umożliwiający filtrowanie z równoważeniem ciśnienia.Wyposażony w zatrzaskowe wieczko zamykające. Bezigłowy kolec dozujący | szt. | 200
Razem : | [7 empty] | X |  | X | X
|  | ............................................................ |  |  |  |  | ..........................................................
|  | Miejscowość, data : |  |  |  |  | Pieczątka i podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy